## 00_LEIA-ME
RG-SGQ-09 — Metrologia: Confirmação Metrológica, Calibração e MSA
Sistema de Gestão da Qualidade NP EN ISO 9001:2026 · Plasticom — Unidade 1 (Marinha Grande, Portugal) · Registo do SGQ (fábrica simulada)
CONTROLO DO DOCUMENTO (7.5 — informação documentada)
Código do registo | RG-SGQ-09
Título | Metrologia: Confirmação Metrológica, Calibração e MSA
Versão / Revisão | 01
Data de emissão | 2026-12-31
Elaborado por | Gerente da Qualidade
Aprovado por | Diretor Geral
Estado | Em vigor
Retenção | 5 anos após substituição
Localização | Repositório controlado do SGQ > Registos_SGQ_Plasticom (a versão eletrónica é a controlada; cópias impressas são não controladas). Proteção contra alterações não intencionais (7.5.3.2): edição só pelo dono do registo; histórico de versões no repositório.
FINALIDADE E ÂMBITO
Finalidade | Registo do sistema de gestão da medição da Plasticom segundo a ISO 10012:2026: inventário com requisitos metrológicos (tolerância da característica, EMA, relação de incerteza), estado de confirmação calculado, histórico de calibrações com regra de decisão com banda de guarda, avaliações retrospetivas de fora de tolerância e o estudo Gage R&R real do peso das tampas calculado por fórmulas.
Utilização / atividades | Manter o inventário de equipamentos de monitorização e medição, planear e registar a calibração/verificação, decidir a conformidade metrológica, avaliar o impacto de equipamento fora de tolerância e demonstrar a adequação do sistema de medição (MSA).
Requisitos ISO 9001:2026 | 7.1.5.1 a) b) e informação documentada como evidência de adequação; 7.1.5.2 a) calibração/verificação rastreável, b) identificação do estado, c) proteção contra ajustes, e avaliação da validade de resultados anteriores; 8.5.1 b); 9.1.1 b)
REFERÊNCIAS DE BOAS PRÁTICAS APLICADAS (orientação — não são requisitos auditáveis da ISO 9001)
ISO 10012:2026 (Academy cap. 59) | Calibração válida ≠ sistema de medição adequado: requisito metrológico derivado da tolerância, confirmação metrológica, MSA proporcional ao risco e reação a medição não fiável.
AIAG MSA 4.ª ed. / Academy cap. 60–61, 163, 175 | Gage R&R pelo método da média e amplitude (K1 = 0,5908; K2 = 0,5231; K3 = 0,3146 para 3 ensaios, 3 avaliadores, 10 peças); critérios %GRR < 10% aceitável, 10–30% condicional; ndc ≥ 5; MSA por atributos (kappa).
ISO 14253-1 (regra de decisão) | Conforme se ¦erro¦ + U ≤ EMA (banda de guarda); 'Indeterminado' se ¦erro¦ ≤ EMA < ¦erro¦ + U.
ISO/TC 176 APG — Resources (monitoring and measuring) | O auditor segue um instrumento do posto até ao certificado e ao padrão nacional; verifica a avaliação retrospetiva quando está fora de tolerância.
ESTRUTURA DO FICHEIRO
Inventario_Equipamentos | Inventário de equipamentos de monitorização e medição com requisitos metrológicos e estado de confirmação calculado (7.1.5; ISO 10012:2026).
Calibracoes | Histórico de calibrações e verificações com decisão de conformidade metrológica.
Fora_Tolerancia | Equipamento fora de tolerância ou vencido e avaliação do impacto nos resultados anteriores (7.1.5.2).
GRR_Dados | Dados brutos do estudo Gage R&R GRR-CAP-WEIGHT-001 (dataset do projeto, 10 peças × 3 avaliadores × 3 ensaios).
GRR_Calculo | Cálculo do Gage R&R por fórmulas (método da média e amplitude, AIAG MSA) sobre tbl_grr_dados.
Estudos_MSA | Plano e resultados de análise do sistema de medição (MSA) proporcional ao risco.
Resumo_Metrologia | Indicadores calculados (KPI-Q-17) e estado do parque.
Listas | Domínios (listas de valores) usados na validação de dados das tabelas.
Dicionario_Dados | Descrição de cada coluna de cada tabela: tipo, origem (entrada/calculado), domínio, obrigatoriedade e chaves.
CONVENÇÕES (prontas para análise de dados e machine learning)
Tabelas | Cada registo é uma Tabela Excel com nome próprio (tbl_*): uma linha = um registo, cabeçalho único, sem células mescladas. Ler com pandas (pd.read_excel(ficheiro, sheet_name=folha, header=<linha do cabeçalho - 1>)) ou Power BI (Obter Dados > Tabela).
Cabeçalho cinzento | Coluna CALCULADA por fórmula — não escrever por cima. As restantes colunas são de entrada.
Validação | Colunas com lista controlada só aceitam valores da folha Listas (evita categorias duplicadas por grafia diferente).
Chaves | IDs estáveis e únicos (PK) e referências a IDs de outros registos (FK) permitem juntar tabelas entre ficheiros do SGQ e do SGA — ver SGQ-00_Indice_Modelo_Dados.xlsx.
Datas e unidades | Datas em formato data (aaaa-mm-dd); números como números; a unidade está no nome da coluna ou no dicionário. Data de referência do SGQ: 2026-12-31.
Dados | Fábrica simulada Plasticom. Dados operacionais e de qualidade extraídos do dataset do projeto (datasets/silver e datasets/dim, período 2025-07-01 a 2026-12-31); os campos de gestão que o dataset não tem (datas de resposta, avaliações, decisões) são simulação didática coerente com esses dados.
LIGAÇÕES A OUTROS REGISTOS
RG-SGQ-13 Plano de controlo | Equipamento de cada característica do plano de controlo.
RG-SGA-13 | Equipamentos de medição ambiental (SGI).
dataset fact_gage_rr_study | Dados brutos do estudo GRR-CAP-WEIGHT-001 (tbl_grr_dados).

## Inventario_Equipamentos
INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONFIRMAÇÃO METROLÓGICA (7.1.5 · ISO 10012:2026)
Derivado dos planos de controlo do dataset · EMA = requisito metrológico · Estado calculado à data de referência · Vermelho = não usar
ID_Equipamento | Codigo_Interno | Equipamento | Tipo_Controlo | Local | Processo | Caracteristica | Tolerancia_Mais_Menos | Unidade | Resolucao | EMA | Periodicidade_Meses | Ultima_Calibracao | Entidade | Estado_Uso | Proxima_Calibracao | Ultimo_Resultado | Estado | Rel_Tolerancia_EMA
EQM-001 | BAL1-01 | Balança 0,01 g | Calibração externa | ISBM-001 | SOP | Peso do frasco | 0.9 | g | 0.01 | 0.05 | 12 | 2026-11-03 | Lab. acreditado L0045 | Em uso | 2027-11-03 | Conforme | Válido | 18
EQM-002 | BAL1-02 | Balança 0,01 g | Calibração externa | ISBM-003 | SOP | Peso do frasco | 0.9 | g | 0.01 | 0.05 | 12 | 2026-12-09 | Lab. acreditado L0045 | Em uso | 2027-12-09 | Conforme | Válido | 18
EQM-003 | BAL1-03 | Balança 0,01 g | Calibração externa | ISBM-005 | SOP | Peso do frasco | 0.9 | g | 0.01 | 0.05 | 12 | 2026-01-20 | Lab. acreditado L0045 | Em uso | 2027-01-20 | Conforme | A vencer (30 d) | 18
EQM-004 | BAL1-04 | Balança 0,01 g | Calibração externa | ISBM-006 | SOP | Peso do frasco | 0.9 | g | 0.01 | 0.05 | 6 | 2026-11-06 | Lab. acreditado L0045 | Em uso | 2027-05-06 | Conforme | Válido | 18
EQM-005 | BAL1-05 | Balança 0,01 g | Calibração externa | ISBM-009 | SOP | Peso do frasco | 0.9 | g | 0.01 | 0.05 | 6 | 2026-11-18 | Lab. acreditado L0045 | Em uso | 2027-05-18 | Conforme | Válido | 18
EQM-006 | BAL1-06 | Balança 0,01 g | Calibração externa | Laboratório | LAB | Peso do frasco | 0.9 | g | 0.01 | 0.05 | 6 | 2026-12-03 | Lab. acreditado L0045 | Em uso | 2027-06-03 | Conforme | Válido | 18
EQM-007 | BAL3-01 | Balança analítica 0,001 g | Calibração externa | Laboratório | LAB | Peso da tampa | 0.9 | g | 0.001 | 0.005 | 12 | 2026-06-17 | Lab. acreditado L0045 | Em uso | 2027-06-17 | Conforme | Válido | 180
EQM-008 | BAL3-02 | Balança analítica 0,001 g | Calibração externa | IM-002 | INJ | Peso da tampa | 0.9 | g | 0.001 | 0.005 | 12 | 2026-07-24 | Lab. acreditado L0045 | Em uso | 2027-07-24 | Conforme | Válido | 180
EQM-009 | BAL3-03 | Balança analítica 0,001 g | Calibração externa | IM-007 | INJ | Peso da tampa | 0.9 | g | 0.001 | 0.005 | 12 | 2026-09-28 | Lab. acreditado L0045 | Em uso | 2027-09-28 | Conforme | Válido | 180
EQM-010 | PAQ-01 | Paquímetro digital 0–150 mm | Calibração externa | Laboratório | LAB | Altura / diâmetro | 0.3 | mm | 0.01 | 0.03 | 12 | 2026-11-03 | Lab. acreditado L0112 | Em uso | 2027-11-03 | Conforme | Válido | 10
EQM-011 | PAQ-02 | Paquímetro digital 0–150 mm | Calibração externa | Posto sopro | SOP | Altura / diâmetro | 0.3 | mm | 0.01 | 0.03 | 12 | 2026-12-09 | Lab. acreditado L0112 | Em uso | 2027-12-09 | Conforme | Válido | 10
EQM-012 | PAQ-03 | Paquímetro digital 0–150 mm | Calibração externa | Posto injeção | INJ | Altura / diâmetro | 0.3 | mm | 0.01 | 0.03 | 12 | 2026-01-23 | Lab. acreditado L0112 | Em uso | 2027-01-23 | Conforme | A vencer (30 d) | 10
EQM-013 | PAQ-04 | Paquímetro digital 0–150 mm | Calibração externa | Receção | REC | Altura / diâmetro | 0.3 | mm | 0.01 | 0.03 | 12 | 2026-03-01 | Lab. acreditado L0112 | Em uso | 2027-03-01 | Conforme | Válido | 10
EQM-014 | CAL-01 | Calibre passa/não passa de gargalo e rosca | Verificação interna | 24/410 | LAB | Diâmetro do gargalo / rosca | 0.2 | mm |  | 0.01 | 12 | 2026-04-07 | Verificação interna com blocos-padrão calibrados | Em uso | 2027-04-07 | Conforme | Válido | 20
EQM-015 | CAL-02 | Calibre passa/não passa de gargalo e rosca | Verificação interna | 28/410 | LAB | Diâmetro do gargalo / rosca | 0.2 | mm |  | 0.01 | 12 | 2026-05-14 | Verificação interna com blocos-padrão calibrados | Em uso | 2027-05-14 | Conforme | Válido | 20
EQM-016 | CAL-03 | Calibre passa/não passa de gargalo e rosca | Verificação interna | 28/415 | LAB | Diâmetro do gargalo / rosca | 0.2 | mm |  | 0.01 | 12 | 2026-06-20 | Verificação interna com blocos-padrão calibrados | Em uso | 2027-06-20 | Conforme | Válido | 20
EQM-017 | CAL-04 | Calibre passa/não passa de gargalo e rosca | Verificação interna | 38/400 (potes) | LAB | Diâmetro do gargalo / rosca | 0.2 | mm |  | 0.01 | 12 | 2026-07-27 | Verificação interna com blocos-padrão calibrados | Em uso | 2027-07-27 | Conforme | Válido | 20
EQM-018 | ESP-01 | Medidor de espessura por ultrassons | Calibração externa | Laboratório | LAB | Espessura de parede | 0.1 | mm | 0.01 | 0.02 | 12 | 2026-10-04 | Lab. acreditado L0112 | Em uso | 2027-10-04 | Conforme | Válido | 5
EQM-019 | ESP-02 | Medidor de espessura por ultrassons | Calibração externa | ISBM-003 | SOP | Espessura de parede | 0.1 | mm | 0.01 | 0.02 | 12 | 2026-11-09 | Lab. acreditado L0112 | Em uso | 2027-11-09 | Conforme | Válido | 5
EQM-020 | PRV-01 | Proveta graduada 1 000 ml classe A | Verificação interna | Laboratório | LAB | Volume de transbordo | 15 | ml | 5 | 5 | 36 | 2025-12-20 | Verificação gravimétrica interna | Em uso | 2028-12-20 | Conforme | Válido | 3
EQM-021 | PRV-02 | Proveta graduada 1 000 ml classe A | Verificação interna | Laboratório 2 | LAB | Volume de transbordo | 15 | ml | 5 | 5 | 36 | 2026-01-26 | Verificação gravimétrica interna | Em uso | 2029-01-26 | Conforme | Válido | 3
EQM-022 | LKT-01 | Equipamento de ensaio de estanquidade | Verificação interna | Laboratório | LAB | Estanquidade (fuga) |  | mbar | 0.1 | 1 | 6 | 2026-09-24 | Verificação com fuga calibrada (padrão rastreável) | Em uso | 2027-03-24 | Conforme | Válido
EQM-023 | LKT-02 | Equipamento de ensaio de estanquidade | Verificação interna | ISBM-009 | SOP | Estanquidade (fuga) |  | mbar | 0.1 | 1 | 6 | 2026-10-06 | Verificação com fuga calibrada (padrão rastreável) | Em uso | 2027-04-06 | Conforme | Válido
EQM-024 | LKT-03 | Equipamento de ensaio de estanquidade | Verificação interna | ISBM-010 | SOP | Estanquidade (fuga) |  | mbar | 0.1 | 1 | 6 | 2026-10-22 | Verificação com fuga calibrada (padrão rastreável) | Em uso | 2027-04-22 | Conforme | Válido
EQM-025 | D65-01 | Cabine de luz D65 | Verificação interna | Laboratório | LAB | Defeitos visuais e cor |  | lux | 10 | 100 | 12 | 2026-06-23 | Luxímetro calibrado + horas das lâmpadas | Em uso | 2027-06-23 | Conforme | Válido
EQM-026 | D65-02 | Cabine de luz D65 | Verificação interna | Posto sopro | SOP | Defeitos visuais e cor |  | lux | 10 | 100 | 12 | 2026-07-30 | Luxímetro calibrado + horas das lâmpadas | Em uso | 2027-07-30 | Conforme | Válido
EQM-027 | D65-03 | Cabine de luz D65 | Verificação interna | Posto decoração | SER | Defeitos visuais e cor |  | lux | 10 | 100 | 12 | 2026-10-04 | Luxímetro calibrado + horas das lâmpadas | Em uso | 2027-10-04 | Conforme | Válido
EQM-028 | TRQ-01 | Torquímetro digital de tampas | Calibração externa | Laboratório | LAB | Binário de abertura / força de remoção | 4 | N·cm | 0.1 | 0.4 | 12 | 2026-11-09 | Lab. acreditado L0203 | Em uso | 2027-11-09 | Conforme | Válido | 10
EQM-029 | TRQ-02 | Torquímetro digital de tampas | Calibração externa | Posto injeção | INJ | Binário de abertura / força de remoção | 4 | N·cm | 0.1 | 0.4 | 12 | 2026-12-15 | Lab. acreditado L0203 | Em uso | 2027-12-15 | Conforme | Válido | 10
EQM-030 | TBT-01 | Equipamento de ensaio do anel de inviolabilidade | Calibração externa | Laboratório | LAB | Força de rotura das pontes | 5 | N | 0.1 | 0.5 | 12 | 2026-01-29 | Lab. acreditado L0203 | Em uso | 2027-01-29 | Conforme | A vencer (30 d) | 10
EQM-031 | MIG-01 | Célula de migração + balança de resíduo | Verificação interna | Laboratório | LAB | Migração global | 2 | mg/dm² | 0.1 | 0.5 | 12 | 2026-10-02 | Verificação com ensaio interlaboratorial | Em uso | 2027-10-02 | Conforme | Válido | 4
EQM-032 | UTM-01 | Máquina universal de ensaios | Calibração externa | Laboratório | LAB | Carga de empilhamento / tensão | 20 | kgf | 0.1 | 1 | 12 | 2026-04-13 | Lab. acreditado L0203 | Em uso | 2027-04-13 | Conforme | Válido | 20
EQM-033 | DRP-01 | Banco de ensaio de queda ASTM D2463 | Verificação interna | Laboratório | LAB | Altura de queda | 50 | mm | 1 | 5 | 24 | 2026-05-20 | Verificação dimensional interna | Em uso | 2028-05-20 | Conforme | Válido | 10
EQM-034 | COL-01 | Colorímetro | Calibração externa | Laboratório | LAB | Cor (ΔE) | 1 | ΔE | 0.01 | 0.1 | 12 | 2026-06-26 | Fabricante (placas de referência) | Em uso | 2027-06-26 | Conforme | Válido | 10
EQM-035 | MFI-01 | Plastómetro (índice de fluidez) | Calibração externa | Laboratório de receção | REC | MFI da resina | 0.1 | g/10 min | 0.001 | 0.01 | 12 | 2026-08-02 | Lab. acreditado L0301 | Em uso | 2027-08-02 | Conforme | Válido | 10
EQM-036 | KFT-01 | Titulador Karl Fischer | Verificação interna | Laboratório de receção | REC | Humidade da resina | 150 | ppm | 1 | 15 | 6 | 2026-11-04 | Padrão de água certificado | Em uso | 2027-05-04 | Conforme | Válido | 10
EQM-037 | DEN-01 | Coluna de densidade | Verificação interna | Laboratório de receção | REC | Densidade | 0.004 | g/cm³ | 0.0001 | 0.0004 | 12 | 2026-11-15 | Esferas-padrão certificadas | Em uso | 2027-11-15 | Conforme | Válido | 10
EQM-038 | TH-01 | Termo-higrómetro | Calibração externa | Nave de sopro (TH-01) | SOP | Temperatura / humidade ambiente | 2 | °C | 0.1 | 0.5 | 12 | 2026-12-21 | Lab. acreditado L0045 | Em uso | 2027-12-21 | Conforme | Válido | 4
EQM-039 | TH-02 | Termo-higrómetro | Calibração externa | Armazém de resinas (TH-02) | REC | Temperatura / humidade ambiente | 2 | °C | 0.1 | 0.5 | 12 | 2026-02-01 | Lab. acreditado L0045 | Em uso | 2027-02-01 | Conforme | Válido | 4
Formulas:
Proxima_Calibracao = IF([ID_Equipamento]="","",EDATE([Ultima_Calibracao],[Periodicidade_Meses]))
Note on A4: ID único.
Note on B4: Etiqueta no equipamento (identificação do estado, 7.1.5.2 b).
Note on C4: Equipamento.
Note on D4: Calibração externa rastreável ou verificação interna.
Note on E4: Local de uso.
Note on F4: Processo.
Note on G4: Característica medida (requisito do cliente/plano de controlo).
Note on H4: Meia-tolerância da característica (±), na unidade.
Note on I4: Unidade.
Note on J4: Resolução do equipamento.
Note on K4: Erro máximo admissível (requisito metrológico, ISO 10012).
Note on L4: Intervalo de confirmação.
Note on M4: Data da última calibração/verificação.
Note on N4: Laboratório acreditado ou método de verificação (rastreabilidade).
Note on O4: Estado de uso.
Note on P4: Última + intervalo. [calculado]
Note on Q4: Decisão da última confirmação (tbl_calibracoes). [calculado]
Note on R4: Estado para identificação no posto (7.1.5.2 b). [calculado]
Note on S4: Tolerância ÷ EMA (recomendado ≥ 4; ideal ≥ 10). [calculado]

## Calibracoes
ID_Calibracao | ID_Equipamento | Data | Chave | Certificado | Entidade | Erro_Max_Encontrado | Incerteza_U | EMA | Decisao | Ajustado
CAL-001-1 | EQM-001 | 2024-11-08 | EQM-001¦45604 | C-2411-001 | Lab. acreditado L0045 | 0.0125 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-001-2 | EQM-001 | 2025-11-07 | EQM-001¦45968 | C-2511-001 | Lab. acreditado L0045 | 0.0175 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-001-3 | EQM-001 | 2026-11-03 | EQM-001¦46329 | C-2611-001 | Lab. acreditado L0045 | 0.0225 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-002-1 | EQM-002 | 2024-12-15 | EQM-002¦45641 | C-2412-002 | Lab. acreditado L0045 | 0.0175 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-002-2 | EQM-002 | 2025-12-14 | EQM-002¦46005 | C-2512-002 | Lab. acreditado L0045 | 0.0225 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-002-3 | EQM-002 | 2026-12-09 | EQM-002¦46365 | C-2612-002 | Lab. acreditado L0045 | 0.0275 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-003-1 | EQM-003 | 2025-01-21 | EQM-003¦45678 | C-2501-003 | Lab. acreditado L0045 | 0.0225 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-003-2 | EQM-003 | 2026-01-20 | EQM-003¦46042 | C-2601-003 | Lab. acreditado L0045 | 0.0275 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-004-0 | EQM-004 | 2026-05-12 | EQM-004¦46154 | C-2605-004A | Lab. acreditado L0045 | 0.08 | 0.012 | 0.05 | Não conforme | Sim
CAL-004-1 | EQM-004 | 2025-11-12 | EQM-004¦45973 | C-2511-004 | Lab. acreditado L0045 | 0.0275 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-004-2 | EQM-004 | 2026-05-13 | EQM-004¦46155 | C-2605-004 | Lab. acreditado L0045 | 0.0075 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Sim
CAL-004-3 | EQM-004 | 2026-11-06 | EQM-004¦46332 | C-2611-004 | Lab. acreditado L0045 | 0.0125 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Sim
CAL-005-1 | EQM-005 | 2025-11-25 | EQM-005¦45986 | C-2511-005 | Lab. acreditado L0045 | 0.0075 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-005-2 | EQM-005 | 2026-05-26 | EQM-005¦46168 | C-2605-005 | Lab. acreditado L0045 | 0.0125 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-005-3 | EQM-005 | 2026-11-18 | EQM-005¦46344 | C-2611-005 | Lab. acreditado L0045 | 0.0175 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-006-1 | EQM-006 | 2025-12-06 | EQM-006¦45997 | C-2512-006 | Lab. acreditado L0045 | 0.0125 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-006-2 | EQM-006 | 2026-06-06 | EQM-006¦46179 | C-2606-006 | Lab. acreditado L0045 | 0.0175 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-006-3 | EQM-006 | 2026-12-03 | EQM-006¦46359 | C-2612-006 | Lab. acreditado L0045 | 0.0225 | 0.012 | 0.05 | Conforme | Não
CAL-007-1 | EQM-007 | 2025-06-18 | EQM-007¦45826 | C-2506-007 | Lab. acreditado L0045 | 0.00175 | 0.0015 | 0.005 | Conforme | Não
CAL-007-2 | EQM-007 | 2026-06-17 | EQM-007¦46190 | C-2606-007 | Lab. acreditado L0045 | 0.00225 | 0.0015 | 0.005 | Conforme | Não
CAL-008-1 | EQM-008 | 2025-07-25 | EQM-008¦45863 | C-2507-008 | Lab. acreditado L0045 | 0.00225 | 0.0015 | 0.005 | Conforme | Não
CAL-008-2 | EQM-008 | 2026-07-24 | EQM-008¦46227 | C-2607-008 | Lab. acreditado L0045 | 0.00275 | 0.0015 | 0.005 | Conforme | Não
CAL-009-1 | EQM-009 | 2024-10-05 | EQM-009¦45570 | C-2410-009 | Lab. acreditado L0045 | 0.00275 | 0.0015 | 0.005 | Conforme | Não
CAL-009-2 | EQM-009 | 2025-10-04 | EQM-009¦45934 | C-2510-009 | Lab. acreditado L0045 | 0.00075 | 0.0015 | 0.005 | Conforme | Não
CAL-009-3 | EQM-009 | 2026-09-28 | EQM-009¦46293 | C-2609-009 | Lab. acreditado L0045 | 0.00125 | 0.0015 | 0.005 | Conforme | Não
CAL-010-1 | EQM-010 | 2024-11-11 | EQM-010¦45607 | C-2411-010 | Lab. acreditado L0112 | 0.0045 | 0.012 | 0.03 | Conforme | Não
CAL-010-2 | EQM-010 | 2025-11-10 | EQM-010¦45971 | C-2511-010 | Lab. acreditado L0112 | 0.0075 | 0.012 | 0.03 | Conforme | Não
CAL-010-3 | EQM-010 | 2026-11-03 | EQM-010¦46329 | C-2611-010 | Lab. acreditado L0112 | 0.0105 | 0.012 | 0.03 | Conforme | Não
CAL-011-1 | EQM-011 | 2024-12-18 | EQM-011¦45644 | C-2412-011 | Lab. acreditado L0112 | 0.0075 | 0.012 | 0.03 | Conforme | Não
CAL-011-2 | EQM-011 | 2025-12-17 | EQM-011¦46008 | C-2512-011 | Lab. acreditado L0112 | 0.0105 | 0.012 | 0.03 | Conforme | Não
CAL-011-3 | EQM-011 | 2026-12-09 | EQM-011¦46365 | C-2612-011 | Lab. acreditado L0112 | 0.0135 | 0.012 | 0.03 | Conforme | Não
CAL-012-1 | EQM-012 | 2025-01-24 | EQM-012¦45681 | C-2501-012 | Lab. acreditado L0112 | 0.0105 | 0.012 | 0.03 | Conforme | Não
CAL-012-2 | EQM-012 | 2026-01-23 | EQM-012¦46045 | C-2601-012 | Lab. acreditado L0112 | 0.0135 | 0.012 | 0.03 | Conforme | Não
CAL-013-1 | EQM-013 | 2025-03-02 | EQM-013¦45718 | C-2503-013 | Lab. acreditado L0112 | 0.0135 | 0.012 | 0.03 | Conforme | Não
CAL-013-2 | EQM-013 | 2026-03-01 | EQM-013¦46082 | C-2603-013 | Lab. acreditado L0112 | 0.0165 | 0.012 | 0.03 | Conforme | Não
CAL-014-1 | EQM-014 | 2025-04-08 | EQM-014¦45755 | V-2504-014 | Verificação interna com blocos-padrão calibrados | 0.0055 | 0.003 | 0.01 | Conforme | Não
CAL-014-2 | EQM-014 | 2026-04-07 | EQM-014¦46119 | V-2604-014 | Verificação interna com blocos-padrão calibrados | 0.0015 | 0.003 | 0.01 | Conforme | Não
CAL-015-1 | EQM-015 | 2025-05-15 | EQM-015¦45792 | V-2505-015 | Verificação interna com blocos-padrão calibrados | 0.0015 | 0.003 | 0.01 | Conforme | Não
CAL-015-2 | EQM-015 | 2026-05-14 | EQM-015¦46156 | V-2605-015 | Verificação interna com blocos-padrão calibrados | 0.0025 | 0.003 | 0.01 | Conforme | Não
CAL-016-1 | EQM-016 | 2025-06-21 | EQM-016¦45829 | V-2506-016 | Verificação interna com blocos-padrão calibrados | 0.0025 | 0.003 | 0.01 | Conforme | Não
CAL-016-2 | EQM-016 | 2026-06-20 | EQM-016¦46193 | V-2606-016 | Verificação interna com blocos-padrão calibrados | 0.0035 | 0.003 | 0.01 | Conforme | Não
CAL-017-1 | EQM-017 | 2025-07-28 | EQM-017¦45866 | V-2507-017 | Verificação interna com blocos-padrão calibrados | 0.0035 | 0.003 | 0.01 | Conforme | Não
CAL-017-2 | EQM-017 | 2026-07-27 | EQM-017¦46230 | V-2607-017 | Verificação interna com blocos-padrão calibrados | 0.0045 | 0.003 | 0.01 | Conforme | Não
CAL-018-1 | EQM-018 | 2024-10-08 | EQM-018¦45573 | C-2410-018 | Lab. acreditado L0112 | 0.009 | 0.008 | 0.02 | Conforme | Não
CAL-018-2 | EQM-018 | 2025-10-07 | EQM-018¦45937 | C-2510-018 | Lab. acreditado L0112 | 0.011 | 0.008 | 0.02 | Conforme | Não
CAL-018-3 | EQM-018 | 2026-10-04 | EQM-018¦46299 | C-2610-018 | Lab. acreditado L0112 | 0.003 | 0.008 | 0.02 | Conforme | Não
CAL-019-1 | EQM-019 | 2024-11-14 | EQM-019¦45610 | C-2411-019 | Lab. acreditado L0112 | 0.011 | 0.008 | 0.02 | Conforme | Não
CAL-019-2 | EQM-019 | 2025-11-13 | EQM-019¦45974 | C-2511-019 | Lab. acreditado L0112 | 0.016 | 0.008 | 0.02 | Indeterminado | Não
CAL-019-3 | EQM-019 | 2026-11-09 | EQM-019¦46335 | C-2611-019 | Lab. acreditado L0112 | 0.005 | 0.008 | 0.02 | Conforme | Não
CAL-020-1 | EQM-020 | 2022-12-22 | EQM-020¦44917 | V-2212-020 | Verificação gravimétrica interna | 0.75 | 1.5 | 5 | Conforme | Não
CAL-020-2 | EQM-020 | 2025-12-20 | EQM-020¦46011 | V-2512-020 | Verificação gravimétrica interna | 1.25 | 1.5 | 5 | Conforme | Não
CAL-021-1 | EQM-021 | 2023-01-28 | EQM-021¦44954 | V-2301-021 | Verificação gravimétrica interna | 1.25 | 1.5 | 5 | Conforme | Não
CAL-021-2 | EQM-021 | 2026-01-26 | EQM-021¦46048 | V-2601-021 | Verificação gravimétrica interna | 1.75 | 1.5 | 5 | Conforme | Não
CAL-022-1 | EQM-022 | 2025-06-02 | EQM-022¦45810 | V-2506-022 | Verificação com fuga calibrada | 0.35 | 0.3 | 1 | Conforme | Não
CAL-022-2 | EQM-022 | 2025-12-01 | EQM-022¦45992 | V-2512-022 | Verificação com fuga calibrada | 0.45 | 0.3 | 1 | Conforme | Não
CAL-022-3 | EQM-022 | 2026-09-24 | EQM-022¦46289 | V-2609-022 | Verificação com fuga calibrada | 0.55 | 0.3 | 1 | Conforme | Não
CAL-023-1 | EQM-023 | 2025-10-14 | EQM-023¦45944 | V-2510-023 | Verificação com fuga calibrada | 0.45 | 0.3 | 1 | Conforme | Não
CAL-023-2 | EQM-023 | 2026-04-14 | EQM-023¦46126 | V-2604-023 | Verificação com fuga calibrada | 0.55 | 0.3 | 1 | Conforme | Não
CAL-023-3 | EQM-023 | 2026-10-06 | EQM-023¦46301 | V-2610-023 | Verificação com fuga calibrada | 0.15 | 0.3 | 1 | Conforme | Não
CAL-024-1 | EQM-024 | 2025-10-25 | EQM-024¦45955 | V-2510-024 | Verificação com fuga calibrada | 0.55 | 0.3 | 1 | Conforme | Não
CAL-024-2 | EQM-024 | 2026-04-25 | EQM-024¦46137 | V-2604-024 | Verificação com fuga calibrada | 0.15 | 0.3 | 1 | Conforme | Não
CAL-024-3 | EQM-024 | 2026-10-22 | EQM-024¦46317 | V-2610-024 | Verificação com fuga calibrada | 0.25 | 0.3 | 1 | Conforme | Não
CAL-025-1 | EQM-025 | 2025-06-24 | EQM-025¦45832 | V-2506-025 | Luxímetro calibrado + horas das lâmpadas | 15 | 30 | 100 | Conforme | Não
CAL-025-2 | EQM-025 | 2026-06-23 | EQM-025¦46196 | V-2606-025 | Luxímetro calibrado + horas das lâmpadas | 25 | 30 | 100 | Conforme | Não
CAL-026-1 | EQM-026 | 2025-07-31 | EQM-026¦45869 | V-2507-026 | Luxímetro calibrado + horas das lâmpadas | 25 | 30 | 100 | Conforme | Não
CAL-026-2 | EQM-026 | 2026-07-30 | EQM-026¦46233 | V-2607-026 | Luxímetro calibrado + horas das lâmpadas | 35 | 30 | 100 | Conforme | Não
CAL-027-1 | EQM-027 | 2024-10-11 | EQM-027¦45576 | V-2410-027 | Luxímetro calibrado + horas das lâmpadas | 35 | 30 | 100 | Conforme | Não
CAL-027-2 | EQM-027 | 2025-10-10 | EQM-027¦45940 | V-2510-027 | Luxímetro calibrado + horas das lâmpadas | 45 | 30 | 100 | Conforme | Não
CAL-027-3 | EQM-027 | 2026-10-04 | EQM-027¦46299 | V-2610-027 | Luxímetro calibrado + horas das lâmpadas | 55 | 30 | 100 | Conforme | Não
CAL-028-1 | EQM-028 | 2024-11-17 | EQM-028¦45613 | C-2411-028 | Lab. acreditado L0203 | 0.18 | 0.12 | 0.4 | Conforme | Não
CAL-028-2 | EQM-028 | 2025-11-16 | EQM-028¦45977 | C-2511-028 | Lab. acreditado L0203 | 0.22 | 0.12 | 0.4 | Conforme | Não
CAL-028-3 | EQM-028 | 2026-11-09 | EQM-028¦46335 | C-2611-028 | Lab. acreditado L0203 | 0.06 | 0.12 | 0.4 | Conforme | Não
CAL-029-1 | EQM-029 | 2024-12-24 | EQM-029¦45650 | C-2412-029 | Lab. acreditado L0203 | 0.22 | 0.12 | 0.4 | Conforme | Não
CAL-029-2 | EQM-029 | 2025-12-23 | EQM-029¦46014 | C-2512-029 | Lab. acreditado L0203 | 0.06 | 0.12 | 0.4 | Conforme | Não
CAL-029-3 | EQM-029 | 2026-12-15 | EQM-029¦46371 | C-2612-029 | Lab. acreditado L0203 | 0.1 | 0.12 | 0.4 | Conforme | Não
CAL-030-1 | EQM-030 | 2025-01-30 | EQM-030¦45687 | C-2501-030 | Lab. acreditado L0203 | 0.075 | 0.15 | 0.5 | Conforme | Não
CAL-030-2 | EQM-030 | 2026-01-29 | EQM-030¦46051 | C-2601-030 | Lab. acreditado L0203 | 0.125 | 0.15 | 0.5 | Conforme | Não
CAL-031-1 | EQM-031 | 2024-08-06 | EQM-031¦45510 | V-2408-031 | Verificação com ensaio interlaboratorial | 0.125 | 0.2 | 0.5 | Conforme | Não
CAL-031-2 | EQM-031 | 2025-08-05 | EQM-031¦45874 | V-2508-031 | Verificação com ensaio interlaboratorial | 0.175 | 0.2 | 0.5 | Conforme | Não
CAL-031-3 | EQM-031 | 2026-10-02 | EQM-031¦46297 | V-2610-031 | Verificação com ensaio interlaboratorial | 0.225 | 0.2 | 0.5 | Conforme | Não
CAL-032-1 | EQM-032 | 2025-04-14 | EQM-032¦45761 | C-2504-032 | Lab. acreditado L0203 | 0.35 | 0.3 | 1 | Conforme | Não
CAL-032-2 | EQM-032 | 2026-04-13 | EQM-032¦46125 | C-2604-032 | Lab. acreditado L0203 | 0.45 | 0.3 | 1 | Conforme | Não
CAL-033-1 | EQM-033 | 2024-05-21 | EQM-033¦45433 | V-2405-033 | Verificação dimensional interna | 2.25 | 2 | 5 | Conforme | Não
CAL-033-2 | EQM-033 | 2026-05-20 | EQM-033¦46162 | V-2605-033 | Verificação dimensional interna | 2.75 | 2 | 5 | Conforme | Não
CAL-034-1 | EQM-034 | 2025-06-27 | EQM-034¦45835 | C-2506-034 | Fabricante | 0.055 | 0.04 | 0.1 | Conforme | Não
CAL-034-2 | EQM-034 | 2026-06-26 | EQM-034¦46199 | C-2606-034 | Fabricante | 0.015 | 0.04 | 0.1 | Conforme | Não
CAL-035-1 | EQM-035 | 2025-08-03 | EQM-035¦45872 | C-2508-035 | Lab. acreditado L0301 | 0.0015 | 0.004 | 0.01 | Conforme | Não
CAL-035-2 | EQM-035 | 2026-08-02 | EQM-035¦46236 | C-2608-035 | Lab. acreditado L0301 | 0.0025 | 0.004 | 0.01 | Conforme | Não
CAL-036-1 | EQM-036 | 2025-11-06 | EQM-036¦45967 | V-2511-036 | Padrão de água certificado | 3.75 | 5 | 15 | Conforme | Não
CAL-036-2 | EQM-036 | 2026-05-07 | EQM-036¦46149 | V-2605-036 | Padrão de água certificado | 5.25 | 5 | 15 | Conforme | Não
CAL-036-3 | EQM-036 | 2026-11-04 | EQM-036¦46330 | V-2611-036 | Padrão de água certificado | 6.75 | 5 | 15 | Conforme | Não
CAL-037-1 | EQM-037 | 2024-11-20 | EQM-037¦45616 | V-2411-037 | Esferas-padrão certificadas | 0.00014 | 0.00015 | 0.0004 | Conforme | Não
CAL-037-2 | EQM-037 | 2025-11-19 | EQM-037¦45980 | V-2511-037 | Esferas-padrão certificadas | 0.00018 | 0.00015 | 0.0004 | Conforme | Não
CAL-037-3 | EQM-037 | 2026-11-15 | EQM-037¦46341 | V-2611-037 | Esferas-padrão certificadas | 0.00022 | 0.00015 | 0.0004 | Conforme | Não
CAL-038-1 | EQM-038 | 2024-12-27 | EQM-038¦45653 | C-2412-038 | Lab. acreditado L0045 | 0.225 | 0.2 | 0.5 | Conforme | Não
CAL-038-2 | EQM-038 | 2025-12-26 | EQM-038¦46017 | C-2512-038 | Lab. acreditado L0045 | 0.275 | 0.2 | 0.5 | Conforme | Não
CAL-038-3 | EQM-038 | 2026-12-21 | EQM-038¦46377 | C-2612-038 | Lab. acreditado L0045 | 0.075 | 0.2 | 0.5 | Conforme | Não
CAL-039-1 | EQM-039 | 2025-02-02 | EQM-039¦45690 | C-2502-039 | Lab. acreditado L0045 | 0.275 | 0.2 | 0.5 | Conforme | Não
CAL-039-2 | EQM-039 | 2026-02-01 | EQM-039¦46054 | C-2602-039 | Lab. acreditado L0045 | 0.075 | 0.2 | 0.5 | Conforme | Não
Note on A1: Registo de calibração/verificação.
Note on B1: Equipamento.
Note on C1: Data.
Note on D1: Chave técnica. [calculado]
Note on E1: N.º do certificado / relatório.
Note on F1: Laboratório ou verificação interna.
Note on G1: Maior erro encontrado (valor absoluto).
Note on H1: Incerteza expandida U (k = 2).
Note on I1: Erro máximo admissível.
Note on J1: Regra de decisão com banda de guarda (ISO 14253-1). [calculado]
Note on K1: Houve ajuste? (7.1.5.2 c: proteção contra ajustes não autorizados)

## Fora_Tolerancia
EQUIPAMENTO NÃO APTO — AVALIAÇÃO RETROSPETIVA (7.1.5.2)
ID_OOT | ID_Equipamento | Data_Detecao | Descricao | Periodo_Afetado | Avaliacao_Retrospetiva | Produto_Afetado | Acao | Responsavel | Estado
OOT-26-01 | EQM-004 | 2026-05-12 | Balança 0,01 g da ISBM-006 com erro de 0,08 g (EMA 0,05 g) na calibração anual | 2026-01-10 a 2026-05-12 | Recalculadas as decisões de peso dos lotes da ISBM-006 com a correção de −0,08 g: 0 lotes mudam de decisão (folga mínima 0,21 g face ao LSL). | Nenhum lote afetado; cliente não notificado | Ajuste e recalibração; intervalo reduzido para 6 meses; ligação ao relato REL-26-02 | Gerente da Qualidade | Fechada
OOT-26-02 | EQM-022 | 2026-09-17 | Proveta graduada da linha 2 com verificação vencida (constatação de auditoria) | 2025-08-05 a 2026-09-17 | Verificação gravimétrica feita no dia: erro 1,2 ml (EMA 5 ml). Resultados anteriores válidos. | Nenhum | Plano de verificação no calendário do laboratório | Gerente da Qualidade | Fechada
OOT-26-03 | EQM-031 | 2026-09-17 | Equipamento de ensaio de estanquidade da ISBM-009 com verificação semestral vencida | 2026-06-01 a 2026-09-17 | Verificação com fuga calibrada: deteta 100% das fugas-padrão. Lotes farma libertados válidos. | Nenhum; CUST-017 informado por transparência | Alerta automático de vencimento no MES | Gerente da Qualidade | Em curso
Note on A4: Avaliação de fora de tolerância.
Note on B4: Equipamento.
Note on C4: Data.
Note on D4: O que foi encontrado.
Note on E4: Período desde a última confirmação conforme.
Note on F4: Validade dos resultados anteriores (7.1.5.2 último parágrafo).
Note on G4: Produto afetado / ação sobre o produto.
Note on H4: Ação tomada.
Note on I4: Responsável.
Note on J4: Estado.

## GRR_Dados
ID_Medicao | Estudo | Peca | Avaliador | Ensaio | Valor | Data_Hora | LSL | USL
GRR-001 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-01 | Ana Silva | 1 | 10.8291 | 2026-08-03 08:00 | 10.3 | 13.8
GRR-002 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-01 | Ana Silva | 2 | 10.8335 | 2026-08-03 08:04 | 10.3 | 13.8
GRR-003 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-01 | Ana Silva | 3 | 10.7852 | 2026-08-03 08:08 | 10.3 | 13.8
GRR-004 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-01 | Beatriz Costa | 1 | 10.8387 | 2026-08-03 08:12 | 10.3 | 13.8
GRR-005 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-01 | Beatriz Costa | 2 | 10.8892 | 2026-08-03 08:16 | 10.3 | 13.8
GRR-006 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-01 | Beatriz Costa | 3 | 10.8063 | 2026-08-03 08:20 | 10.3 | 13.8
GRR-007 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-01 | Carlos Mendes | 1 | 10.8016 | 2026-08-03 08:24 | 10.3 | 13.8
GRR-008 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-01 | Carlos Mendes | 2 | 10.8455 | 2026-08-03 08:28 | 10.3 | 13.8
GRR-009 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-01 | Carlos Mendes | 3 | 10.8049 | 2026-08-03 08:32 | 10.3 | 13.8
GRR-010 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-02 | Ana Silva | 1 | 10.5722 | 2026-08-03 08:36 | 10.3 | 13.8
GRR-011 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-02 | Ana Silva | 2 | 10.7245 | 2026-08-03 08:40 | 10.3 | 13.8
GRR-012 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-02 | Ana Silva | 3 | 10.5179 | 2026-08-03 08:44 | 10.3 | 13.8
GRR-013 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-02 | Beatriz Costa | 1 | 10.6588 | 2026-08-03 08:48 | 10.3 | 13.8
GRR-014 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-02 | Beatriz Costa | 2 | 10.6703 | 2026-08-03 08:52 | 10.3 | 13.8
GRR-015 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-02 | Beatriz Costa | 3 | 10.6736 | 2026-08-03 08:56 | 10.3 | 13.8
GRR-016 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-02 | Carlos Mendes | 1 | 10.6067 | 2026-08-03 09:00 | 10.3 | 13.8
GRR-017 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-02 | Carlos Mendes | 2 | 10.5431 | 2026-08-03 09:04 | 10.3 | 13.8
GRR-018 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-02 | Carlos Mendes | 3 | 10.6332 | 2026-08-03 09:08 | 10.3 | 13.8
GRR-019 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-03 | Ana Silva | 1 | 12.0252 | 2026-08-03 09:12 | 10.3 | 13.8
GRR-020 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-03 | Ana Silva | 2 | 12.0348 | 2026-08-03 09:16 | 10.3 | 13.8
GRR-021 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-03 | Ana Silva | 3 | 12.0328 | 2026-08-03 09:20 | 10.3 | 13.8
GRR-022 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-03 | Beatriz Costa | 1 | 11.9978 | 2026-08-03 09:24 | 10.3 | 13.8
GRR-023 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-03 | Beatriz Costa | 2 | 12.0824 | 2026-08-03 09:28 | 10.3 | 13.8
GRR-024 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-03 | Beatriz Costa | 3 | 12.0754 | 2026-08-03 09:32 | 10.3 | 13.8
GRR-025 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-03 | Carlos Mendes | 1 | 12.0152 | 2026-08-03 09:36 | 10.3 | 13.8
GRR-026 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-03 | Carlos Mendes | 2 | 12.0186 | 2026-08-03 09:40 | 10.3 | 13.8
GRR-027 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-03 | Carlos Mendes | 3 | 12.0181 | 2026-08-03 09:44 | 10.3 | 13.8
GRR-028 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-04 | Ana Silva | 1 | 14.0652 | 2026-08-03 09:48 | 10.3 | 13.8
GRR-029 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-04 | Ana Silva | 2 | 14.1154 | 2026-08-03 09:52 | 10.3 | 13.8
GRR-030 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-04 | Ana Silva | 3 | 14.1591 | 2026-08-03 09:56 | 10.3 | 13.8
GRR-031 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-04 | Beatriz Costa | 1 | 14.0726 | 2026-08-03 10:00 | 10.3 | 13.8
GRR-032 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-04 | Beatriz Costa | 2 | 14.0894 | 2026-08-03 10:04 | 10.3 | 13.8
GRR-033 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-04 | Beatriz Costa | 3 | 14.0986 | 2026-08-03 10:08 | 10.3 | 13.8
GRR-034 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-04 | Carlos Mendes | 1 | 14.0062 | 2026-08-03 10:12 | 10.3 | 13.8
GRR-035 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-04 | Carlos Mendes | 2 | 14.079 | 2026-08-03 10:16 | 10.3 | 13.8
GRR-036 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-04 | Carlos Mendes | 3 | 14.0272 | 2026-08-03 10:20 | 10.3 | 13.8
GRR-037 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-05 | Ana Silva | 1 | 11.6336 | 2026-08-03 10:24 | 10.3 | 13.8
GRR-038 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-05 | Ana Silva | 2 | 11.5822 | 2026-08-03 10:28 | 10.3 | 13.8
GRR-039 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-05 | Ana Silva | 3 | 11.6436 | 2026-08-03 10:32 | 10.3 | 13.8
GRR-040 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-05 | Beatriz Costa | 1 | 11.6853 | 2026-08-03 10:36 | 10.3 | 13.8
GRR-041 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-05 | Beatriz Costa | 2 | 11.6802 | 2026-08-03 10:40 | 10.3 | 13.8
GRR-042 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-05 | Beatriz Costa | 3 | 11.6295 | 2026-08-03 10:44 | 10.3 | 13.8
GRR-043 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-05 | Carlos Mendes | 1 | 11.7023 | 2026-08-03 10:48 | 10.3 | 13.8
GRR-044 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-05 | Carlos Mendes | 2 | 11.6756 | 2026-08-03 10:52 | 10.3 | 13.8
GRR-045 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-05 | Carlos Mendes | 3 | 11.6634 | 2026-08-03 10:56 | 10.3 | 13.8
GRR-046 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-06 | Ana Silva | 1 | 10.6617 | 2026-08-03 11:00 | 10.3 | 13.8
GRR-047 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-06 | Ana Silva | 2 | 10.6841 | 2026-08-03 11:04 | 10.3 | 13.8
GRR-048 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-06 | Ana Silva | 3 | 10.6213 | 2026-08-03 11:08 | 10.3 | 13.8
GRR-049 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-06 | Beatriz Costa | 1 | 10.7083 | 2026-08-03 11:12 | 10.3 | 13.8
GRR-050 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-06 | Beatriz Costa | 2 | 10.6452 | 2026-08-03 11:16 | 10.3 | 13.8
GRR-051 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-06 | Beatriz Costa | 3 | 10.6574 | 2026-08-03 11:20 | 10.3 | 13.8
GRR-052 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-06 | Carlos Mendes | 1 | 10.6512 | 2026-08-03 11:24 | 10.3 | 13.8
GRR-053 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-06 | Carlos Mendes | 2 | 10.6112 | 2026-08-03 11:28 | 10.3 | 13.8
GRR-054 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-06 | Carlos Mendes | 3 | 10.6287 | 2026-08-03 11:32 | 10.3 | 13.8
GRR-055 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-07 | Ana Silva | 1 | 11.8378 | 2026-08-03 11:36 | 10.3 | 13.8
GRR-056 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-07 | Ana Silva | 2 | 11.8575 | 2026-08-03 11:40 | 10.3 | 13.8
GRR-057 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-07 | Ana Silva | 3 | 11.8166 | 2026-08-03 11:44 | 10.3 | 13.8
GRR-058 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-07 | Beatriz Costa | 1 | 11.8699 | 2026-08-03 11:48 | 10.3 | 13.8
GRR-059 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-07 | Beatriz Costa | 2 | 11.8203 | 2026-08-03 11:52 | 10.3 | 13.8
GRR-060 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-07 | Beatriz Costa | 3 | 11.8581 | 2026-08-03 11:56 | 10.3 | 13.8
GRR-061 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-07 | Carlos Mendes | 1 | 11.7995 | 2026-08-03 12:00 | 10.3 | 13.8
GRR-062 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-07 | Carlos Mendes | 2 | 11.8156 | 2026-08-03 12:04 | 10.3 | 13.8
GRR-063 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-07 | Carlos Mendes | 3 | 11.8151 | 2026-08-03 12:08 | 10.3 | 13.8
GRR-064 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-08 | Ana Silva | 1 | 11.7838 | 2026-08-03 12:12 | 10.3 | 13.8
GRR-065 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-08 | Ana Silva | 2 | 11.7662 | 2026-08-03 12:16 | 10.3 | 13.8
GRR-066 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-08 | Ana Silva | 3 | 11.8632 | 2026-08-03 12:20 | 10.3 | 13.8
GRR-067 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-08 | Beatriz Costa | 1 | 11.8196 | 2026-08-03 12:24 | 10.3 | 13.8
GRR-068 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-08 | Beatriz Costa | 2 | 11.7706 | 2026-08-03 12:28 | 10.3 | 13.8
GRR-069 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-08 | Beatriz Costa | 3 | 11.8096 | 2026-08-03 12:32 | 10.3 | 13.8
GRR-070 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-08 | Carlos Mendes | 1 | 11.8912 | 2026-08-03 12:36 | 10.3 | 13.8
GRR-071 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-08 | Carlos Mendes | 2 | 11.8596 | 2026-08-03 12:40 | 10.3 | 13.8
GRR-072 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-08 | Carlos Mendes | 3 | 11.7542 | 2026-08-03 12:44 | 10.3 | 13.8
GRR-073 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-09 | Ana Silva | 1 | 12.2818 | 2026-08-03 12:48 | 10.3 | 13.8
GRR-074 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-09 | Ana Silva | 2 | 12.3044 | 2026-08-03 12:52 | 10.3 | 13.8
GRR-075 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-09 | Ana Silva | 3 | 12.3194 | 2026-08-03 12:56 | 10.3 | 13.8
GRR-076 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-09 | Beatriz Costa | 1 | 12.2632 | 2026-08-03 13:00 | 10.3 | 13.8
GRR-077 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-09 | Beatriz Costa | 2 | 12.2843 | 2026-08-03 13:04 | 10.3 | 13.8
GRR-078 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-09 | Beatriz Costa | 3 | 12.31 | 2026-08-03 13:08 | 10.3 | 13.8
GRR-079 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-09 | Carlos Mendes | 1 | 12.2264 | 2026-08-03 13:12 | 10.3 | 13.8
GRR-080 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-09 | Carlos Mendes | 2 | 12.2412 | 2026-08-03 13:16 | 10.3 | 13.8
GRR-081 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-09 | Carlos Mendes | 3 | 12.2011 | 2026-08-03 13:20 | 10.3 | 13.8
GRR-082 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-10 | Ana Silva | 1 | 12.1566 | 2026-08-03 13:24 | 10.3 | 13.8
GRR-083 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-10 | Ana Silva | 2 | 12.1697 | 2026-08-03 13:28 | 10.3 | 13.8
GRR-084 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-10 | Ana Silva | 3 | 12.1182 | 2026-08-03 13:32 | 10.3 | 13.8
GRR-085 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-10 | Beatriz Costa | 1 | 12.1534 | 2026-08-03 13:36 | 10.3 | 13.8
GRR-086 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-10 | Beatriz Costa | 2 | 12.1728 | 2026-08-03 13:40 | 10.3 | 13.8
GRR-087 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-10 | Beatriz Costa | 3 | 12.1226 | 2026-08-03 13:44 | 10.3 | 13.8
GRR-088 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-10 | Carlos Mendes | 1 | 12.108 | 2026-08-03 13:48 | 10.3 | 13.8
GRR-089 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-10 | Carlos Mendes | 2 | 12.0986 | 2026-08-03 13:52 | 10.3 | 13.8
GRR-090 | GRR-CAP-WEIGHT-001 | PART-10 | Carlos Mendes | 3 | 12.132 | 2026-08-03 13:56 | 10.3 | 13.8
Note on A1: Medição.
Note on B1: Estudo MSA.
Note on C1: Peça (10 peças da produção de OP-INJ-003).
Note on D1: Inspetor.
Note on E1: Repetição 1–3.
Note on F1: Peso medido (g).
Note on G1: Data/hora da medição.
Note on H1: Limite inferior.
Note on I1: Limite superior.

## GRR_Calculo
GAGE R&R — PESO DAS TAMPAS (GRR-CAP-WEIGHT-001) — calculado
Método da média e amplitude (AIAG MSA 4.ª ed.) · 10 peças × 3 avaliadores × 3 ensaios · Tudo em fórmulas sobre tbl_grr_dados
Avaliador | Peça | Máximo | Mínimo | Amplitude | Média | n peças | 10 | Dado do estudo
Ana Silva | PART-01 | 10.8335 | 10.7852 | 0.0483 | 10.8159 | r ensaios | 3 | Dado do estudo
Ana Silva | PART-02 | 10.7245 | 10.5179 | 0.2066 | 10.6049 | k avaliadores | 3 | Dado do estudo
Ana Silva | PART-03 | 12.0348 | 12.0252 | 0.0096 | 12.0309 | K1 (3 ensaios) | 0.5908 | Constante AIAG (1/d2*)
Ana Silva | PART-04 | 14.1591 | 14.0652 | 0.0939 | 14.1132 | K2 (3 avaliadores) | 0.5231 | Constante AIAG
Ana Silva | PART-05 | 11.6436 | 11.5822 | 0.0614 | 11.6198 | K3 (10 peças) | 0.3146 | Constante AIAG
Ana Silva | PART-06 | 10.6841 | 10.6213 | 0.0628 | 10.6557 | R̄ (amplitude média) | 0.05827 | Média das amplitudes avaliador × peça
Ana Silva | PART-07 | 11.8575 | 11.8166 | 0.0409 | 11.8373 | X̄diff (diferença entre médias dos avaliadores) | 0.031307 | Máx − mín das médias por avaliador
Ana Silva | PART-08 | 11.8632 | 11.7662 | 0.097 | 11.8044 | Rp (amplitude das médias das peças) | 3.4569 | Máx − mín das médias por peça
Ana Silva | PART-09 | 12.3194 | 12.2818 | 0.0376 | 12.3019 | EV — repetibilidade | 0.034426 | R̄ × K1
Ana Silva | PART-10 | 12.1697 | 12.1182 | 0.0515 | 12.1482 | AV — reprodutibilidade | 0.015122 | √((X̄diff·K2)² − EV²/(n·r))
Beatriz Costa | PART-01 | 10.8892 | 10.8063 | 0.0829 | 10.8447 | GRR | 0.037601 | √(EV² + AV²)
Beatriz Costa | PART-02 | 10.6736 | 10.6588 | 0.0148 | 10.6676 | PV — variação das peças | 1.0876 | Rp × K3
Beatriz Costa | PART-03 | 12.0824 | 11.9978 | 0.0846 | 12.0519 | TV — variação total | 1.0882 | √(GRR² + PV²)
Beatriz Costa | PART-04 | 14.0986 | 14.0726 | 0.026 | 14.0869 | %EV (da TV) | 3.164%
Beatriz Costa | PART-05 | 11.6853 | 11.6295 | 0.0558 | 11.665 | %AV (da TV) | 1.39%
Beatriz Costa | PART-06 | 10.7083 | 10.6452 | 0.0631 | 10.6703 | %GRR (da TV) | 3.455% | < 10% aceitável; 10–30% condicional; > 30% inaceitável
Beatriz Costa | PART-07 | 11.8699 | 11.8203 | 0.0496 | 11.8494 | %GRR (da tolerância, 6σ) | 6.446% | Relevante para decisões de conformidade
Beatriz Costa | PART-08 | 11.8196 | 11.7706 | 0.049 | 11.7999 | ndc — n.º de categorias distintas | 40 | ≥ 5 exigido
Beatriz Costa | PART-09 | 12.31 | 12.2632 | 0.0468 | 12.2858 | Decisão | Sistema de medição ACEITÁVEL | Critérios AIAG
Beatriz Costa | PART-10 | 12.1728 | 12.1226 | 0.0502 | 12.1496
Carlos Mendes | PART-01 | 10.8455 | 10.8016 | 0.0439 | 10.8173
Carlos Mendes | PART-02 | 10.6332 | 10.5431 | 0.0901 | 10.5943
Carlos Mendes | PART-03 | 12.0186 | 12.0152 | 0.0034 | 12.0173
Carlos Mendes | PART-04 | 14.079 | 14.0062 | 0.0728 | 14.0375
Carlos Mendes | PART-05 | 11.7023 | 11.6634 | 0.0389 | 11.6804
Carlos Mendes | PART-06 | 10.6512 | 10.6112 | 0.04 | 10.6304
Carlos Mendes | PART-07 | 11.8156 | 11.7995 | 0.0161 | 11.8101
Carlos Mendes | PART-08 | 11.8912 | 11.7542 | 0.137 | 11.835
Carlos Mendes | PART-09 | 12.2412 | 12.2011 | 0.0401 | 12.2229
Carlos Mendes | PART-10 | 12.132 | 12.0986 | 0.0334 | 12.1129

## Estudos_MSA
ANÁLISE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO (MSA)
O estudo GRR-CAP-WEIGHT-001 lê os resultados da folha GRR_Calculo (dados reais) · Os restantes estão planeados por risco
ID_Estudo | Caracteristica | Equipamento | Tipo_Estudo | Data | Pct_GRR_TV | ndc_ou_Kappa | Estado | Decisao | Prioridade_Risco
GRR-CAP-WEIGHT-001 | Peso da tampa | Balança analítica 0,001 g | GRR por variáveis (média e amplitude) | 2026-08-03 | 3.455% | 40 | Concluído | Sistema de medição ACEITÁVEL | Característica maior; base do DMAIC IM-002 (dataset)
GRR-BOT-THICK-001 | Espessura de parede | Medidor de espessura por ultrassons | GRR por variáveis |  |  |  | Planeado |  | R1 / R17: espessura com Cpk marginal na ISBM-003
GRR-CAP-TORQUE-001 | Binário de abertura | Torquímetro digital | GRR destrutivo (ANOVA aninhada) |  |  |  | Planeado |  | Característica crítica; reclamações de binário
AAA-VIS-001 | Defeitos visuais (pontos negros, manchas) | Cabine D65 (inspetores) | Concordância por atributos (kappa de Fleiss) | 2026-07-22 |  | 0.71 | Concluído | Kappa 0,71 — aceitável com melhoria (catálogo de defeitos FOR-Q-14) | Reclamações de contaminação; 5 inspetores
AAA-TAMPER-001 | Anel de inviolabilidade (passa/falha) | Equipamento do anel | Concordância por atributos |  |  |  | Em curso |  | S = 10 na PFMEA; farma
Note on A4: Estudo MSA.
Note on B4: Característica.
Note on C4: Tipo de equipamento.
Note on D4: GRR por variáveis / atributos (kappa) / viés e linearidade.
Note on E4: Data.
Note on F4: %GRR da variação total.
Note on G4: ndc (variáveis) ou kappa (atributos).
Note on H4: Estado.
Note on I4: Conclusão.
Note on J4: Porque é necessário (característica crítica/decisão).

## Resumo_Metrologia
RESUMO DA METROLOGIA — calculado
Indicador | Valor
Equipamentos no inventário | 39
em uso | 39
válidos | 39
vencidos | 0
bloqueados por não conformidade | 0
KPI-Q-17 — equipamentos em uso com confirmação válida | 100%
Equipamentos com tolerância/EMA < 4 (resolução insuficiente) | 2
Calibrações 'Indeterminado' (banda de guarda) | 1
Avaliações de fora de tolerância em curso | 1

## Listas
LISTAS CONTROLADAS (domínios de validação de dados) — editar aqui para alterar opções
DataReferencia | TipoConf | Processo | EstadoUso | SimNao | EstadoMSA
2026-12-31 | Calibração externa | GES | Em uso | Sim | Concluído
| Verificação interna | QUA | Fora de serviço | Não | Planeado
|  | COM | Abatido |  | Em curso
RD
PCP
CMP
REC
INJ
SOP
SER
HFS
LAB
EXP
MAN
MET
RH
TI
DOC

## Dicionario_Dados
Folha | Tabela | Coluna | Tipo | Origem | Descricao | Dominio_Unidade | Obrigatorio | Chave
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | ID_Equipamento | Texto | Entrada | ID único. |  | Sim | PK
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Codigo_Interno | Texto | Entrada | Etiqueta no equipamento (identificação do estado, 7.1.5.2 b). |  | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Equipamento | Texto | Entrada | Equipamento. |  | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Tipo_Controlo | Texto | Entrada | Calibração externa rastreável ou verificação interna. | Lista lst_TipoConf | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Local | Texto | Entrada | Local de uso. |  | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Processo | Texto | Entrada | Processo. | Lista lst_Processo | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Caracteristica | Texto | Entrada | Característica medida (requisito do cliente/plano de controlo). |  | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Tolerancia_Mais_Menos | Decimal | Entrada | Meia-tolerância da característica (±), na unidade. |  | Não
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Unidade | Texto | Entrada | Unidade. |  | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Resolucao | Decimal | Entrada | Resolução do equipamento. |  | Não
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | EMA | Decimal | Entrada | Erro máximo admissível (requisito metrológico, ISO 10012). |  | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Periodicidade_Meses | Inteiro | Entrada | Intervalo de confirmação. |  | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Ultima_Calibracao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data da última calibração/verificação. |  | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Entidade | Texto | Entrada | Laboratório acreditado ou método de verificação (rastreabilidade). |  | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Estado_Uso | Texto | Entrada | Estado de uso. | Lista lst_EstadoUso | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Proxima_Calibracao | Data (aaaa-mm-dd) | Calculado (fórmula) | Última + intervalo. |  | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Ultimo_Resultado | Texto | Calculado (fórmula) | Decisão da última confirmação (tbl_calibracoes). |  | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Estado | Texto | Calculado (fórmula) | Estado para identificação no posto (7.1.5.2 b). |  | Sim
Inventario_Equipamentos | tbl_equipamentos | Rel_Tolerancia_EMA | Decimal | Calculado (fórmula) | Tolerância ÷ EMA (recomendado ≥ 4; ideal ≥ 10). |  | Sim
Calibracoes | tbl_calibracoes | ID_Calibracao | Texto | Entrada | Registo de calibração/verificação. |  | Sim | PK
Calibracoes | tbl_calibracoes | ID_Equipamento | Texto | Entrada | Equipamento. |  | Sim | FK → tbl_equipamentos
Calibracoes | tbl_calibracoes | Data | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data. |  | Sim
Calibracoes | tbl_calibracoes | Chave | Texto | Calculado (fórmula) | Chave técnica. |  | Sim
Calibracoes | tbl_calibracoes | Certificado | Texto | Entrada | N.º do certificado / relatório. |  | Sim
Calibracoes | tbl_calibracoes | Entidade | Texto | Entrada | Laboratório ou verificação interna. |  | Sim
Calibracoes | tbl_calibracoes | Erro_Max_Encontrado | Decimal | Entrada | Maior erro encontrado (valor absoluto). |  | Não
Calibracoes | tbl_calibracoes | Incerteza_U | Decimal | Entrada | Incerteza expandida U (k = 2). |  | Sim
Calibracoes | tbl_calibracoes | EMA | Decimal | Entrada | Erro máximo admissível. |  | Sim
Calibracoes | tbl_calibracoes | Decisao | Texto | Calculado (fórmula) | Regra de decisão com banda de guarda (ISO 14253-1). |  | Sim
Calibracoes | tbl_calibracoes | Ajustado | Texto | Entrada | Houve ajuste? (7.1.5.2 c: proteção contra ajustes não autorizados) | Lista lst_SimNao | Não
Fora_Tolerancia | tbl_fora_tolerancia | ID_OOT | Texto | Entrada | Avaliação de fora de tolerância. |  | Sim | PK
Fora_Tolerancia | tbl_fora_tolerancia | ID_Equipamento | Texto | Entrada | Equipamento. |  | Sim | FK → tbl_equipamentos
Fora_Tolerancia | tbl_fora_tolerancia | Data_Detecao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data. |  | Sim
Fora_Tolerancia | tbl_fora_tolerancia | Descricao | Texto | Entrada | O que foi encontrado. |  | Sim
Fora_Tolerancia | tbl_fora_tolerancia | Periodo_Afetado | Texto | Entrada | Período desde a última confirmação conforme. |  | Sim
Fora_Tolerancia | tbl_fora_tolerancia | Avaliacao_Retrospetiva | Texto | Entrada | Validade dos resultados anteriores (7.1.5.2 último parágrafo). |  | Sim
Fora_Tolerancia | tbl_fora_tolerancia | Produto_Afetado | Texto | Entrada | Produto afetado / ação sobre o produto. |  | Sim
Fora_Tolerancia | tbl_fora_tolerancia | Acao | Texto | Entrada | Ação tomada. |  | Sim
Fora_Tolerancia | tbl_fora_tolerancia | Responsavel | Texto | Entrada | Responsável. |  | Sim
Fora_Tolerancia | tbl_fora_tolerancia | Estado | Texto | Entrada | Estado. |  | Sim
GRR_Dados | tbl_grr_dados | ID_Medicao | Texto | Entrada | Medição. |  | Sim | PK
GRR_Dados | tbl_grr_dados | Estudo | Texto | Entrada | Estudo MSA. |  | Sim
GRR_Dados | tbl_grr_dados | Peca | Texto | Entrada | Peça (10 peças da produção de OP-INJ-003). |  | Sim
GRR_Dados | tbl_grr_dados | Avaliador | Texto | Entrada | Inspetor. |  | Sim
GRR_Dados | tbl_grr_dados | Ensaio | Inteiro | Entrada | Repetição 1–3. |  | Sim
GRR_Dados | tbl_grr_dados | Valor | Decimal | Entrada | Peso medido (g). |  | Sim
GRR_Dados | tbl_grr_dados | Data_Hora | Texto | Entrada | Data/hora da medição. |  | Sim
GRR_Dados | tbl_grr_dados | LSL | Decimal | Entrada | Limite inferior. |  | Sim
GRR_Dados | tbl_grr_dados | USL | Decimal | Entrada | Limite superior. |  | Sim
Estudos_MSA | tbl_msa | ID_Estudo | Texto | Entrada | Estudo MSA. |  | Sim | PK
Estudos_MSA | tbl_msa | Caracteristica | Texto | Entrada | Característica. |  | Sim
Estudos_MSA | tbl_msa | Equipamento | Texto | Entrada | Tipo de equipamento. |  | Sim
Estudos_MSA | tbl_msa | Tipo_Estudo | Texto | Entrada | GRR por variáveis / atributos (kappa) / viés e linearidade. |  | Sim
Estudos_MSA | tbl_msa | Data | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data. |  | Não
Estudos_MSA | tbl_msa | Pct_GRR_TV | Percentagem (fração 0-1) | Entrada | %GRR da variação total. |  | Não
Estudos_MSA | tbl_msa | ndc_ou_Kappa | Decimal | Entrada | ndc (variáveis) ou kappa (atributos). |  | Não
Estudos_MSA | tbl_msa | Estado | Texto | Entrada | Estado. | Lista lst_EstadoMSA | Sim
Estudos_MSA | tbl_msa | Decisao | Texto | Entrada | Conclusão. |  | Não
Estudos_MSA | tbl_msa | Prioridade_Risco | Texto | Entrada | Porque é necessário (característica crítica/decisão). |  | Sim